ICS 19

N06

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 7489—XXXX

代替 JB/T7489-1994

仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范

The repairing process specification for the printed PCB assembly of instrument

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

（本稿完成日期：2019-01-08）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替JB/T7489—1994《仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范》。与JB/T7489-1994相比，主要变化如下：

——增加了规范性引用文件；

——增加了术语和定义；

——对修焊设备的内容进行补充，对技术内容和要求进行详细的规定；

——对修焊后的检验进行规定。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会（CMIF/TC17）归口。

本标准起草单位：西安中科麦特电子技术设备有限公司、中国科学院西安光学精密机械研究所、陕西子竹电子有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司、西安康发光电信息系统有限公司、西安奥赛福科技有限公司、国家仪器仪表元器件质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张国琦、曹捷、杨银娟、田伟国、任小勇、徐秋玲、张 阳、耿焱锋、李卫红、于振毅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T7489—1994。

仪器仪表印制电路板组装件修焊工艺规范

范围

本规范规定了仪器仪表印制电路板组装件修焊作业的工艺条件、修焊范围和修焊方法。

本规范适用于仪器仪表印制电路板组装件的修焊，其他行业印制板组装件的修焊亦可参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7157-2008 电烙铁

GB/T 3131-2001 锡铅钎料

GB/T 2423.28-2005  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验T：锡焊

术语及定义

返工 rework

通过使用原工艺或替代的等效工艺，确保不合格产品完全符合适用图纸或技术规范的再加工。

返修 repair

使有缺陷的产品恢复功能的行为，以达到预期的使用目的（产品可能不符合原始要求，但能满足客户的使用要求）。

仪器仪表印制电路板 the printed PCB of instrument

严格按照设计要求，将相关的电子元器件焊接在设计规定的位置上，并组成具有一定功能的仪器仪表的电路板。

单面混装电路板 single-sided mixed circuit board

在电路板的一面装有THT元器件、SMC/SMD元器件。

双面分装 double-sided dispensing

在电路板一面只装焊THT元器件，另一面装焊SMC/SMD元器件。

双面混装 double-sided mixing

在电路板一面可装焊THT元器件，也可装焊SMC/SMD元器件，另一面只装焊SMC/SMD元器件。

目的

在生产线上修焊是对生产过程中焊接不良仪器仪表印制电路板组装件进行的修理作业。修理完成的仪器仪表印制电路板组装件经过检查之后符合要求才能进入下一道工序。对仪器仪表印制电路板进行修焊是为了降低生产成本，提高生产效率。

环境条件

环境条件

修焊的环境条件：

环境温度在15℃～35℃；

相对湿度在45%～75%。

工艺条件

防静电

工作环境、操作人员和所用工具设备应采取防静电措施。

照明

工作区的照明要求，其照度不低于1000lm/m²，以保证对焊接点外观的检查。

清洁

工作区要保持整洁、所有可见的脏物、油脂、焊料残渣、碎屑及其它杂质均应及时清除。

预热和烘烤

对仪器仪表印制电路板在修焊前应进行预热和烘烤，在元器件比较大时，不预热而直接修焊电路板，容易引起电路板的变形。

当发生下列情况时，需要进行预热：

当加热过程中基板、元件存在受到大热量冲击的风险时需要提前预热；

当基板的加热方式不能使所有的焊点在一个可接受的时间内达到适当的回流温度时需要做预热；

多层线路板和内有大尺寸地层的电路板的穿孔器件进行返修时，需要进行预热，重点控制温度上升速率；

对BGA等大尺寸元件进行返修时，需进行底面预热；

预热温度根据组件上的元件的耐热条件确定，通常设置在100℃～120℃之间；

对于长时间放置在空气中的电路板要适度烘烤以保证其焊接质量。

其他要求

修焊区域应封闭并设有通风装置；修焊工具应避免产生电磁、漏电及其它影响修焊的因素。

修焊工具及设备

手工修焊工具

电烙铁

电烙铁应符合GB/T 7157—2008的要求。

电烙铁头的大小和形状应根据操作需要确定，在操作时，应保持电烙铁头工作面上有一薄而亮的镀锡层，保证修焊过程中具有良好的热传递，电烙铁头上不允许有氧化物积累，脏物应使用干净潮湿的海绵擦净，对于电镀烙铁头不能用锉刀修挫。

吸锡电烙铁

吸锡电烙铁应满足6.1.1中电烙铁的要求，并具有足够的吸力。

吸锡线

吸锡线可用铜编织线制成，吸锡线的头部应浸透焊剂，每次吸取焊料后，必须把吸锡线头部去掉再用。

其他手动工具

手动吸锡器、真空吸锡器、专用烙铁头、镊子、尖嘴钳、IC元件起拔器等应符合工艺要求。

自动修焊设备

半自动修焊机

适用于修焊通孔插装元器件的波峰修焊机。工作温度为：220℃～280℃，控温精度为±5℃，焊料波峰维持时间不宜超过5秒钟，以免印制板因为过热而损坏，焊料波峰中不允许有氧化物存在，焊料锅应接地。

返修工作站

适用于BGA、QFB、CSP等贴装元件的返修。返修工作站同时具有解焊、贴装、回流焊接等多项功能，对于大尺寸的印制板还有整板预热功能。因加热方式的不同，返修工作站分为红外返修工作站和热风返修工作站。

检测设备

万用表、示波器、IC在线测试仪、AOI全自动光学检测仪、X射线检测仪、其它测试仪器。X射线检测仪主要是针对BGA返修后的检测。

材料

焊料

应使用符合GB/T 3131—2001规定的Sn63Pb37焊料、无铅焊料及无铅焊膏。

焊剂

应使用符合GB/T2423.28—2005附表C中规定的焊剂，在允许的情况下也可使用具有活性的树脂类、有机类及无铅类焊剂。

7 修焊工艺及方法

修焊原则

7.1.1解焊时要尽量避免损坏被解焊的元器件，同时要保证印制板不受损坏。

7.1.2在返修过程中，无论是解焊还是焊接过程，整个返修过程都应控制在5s～10s内，对于无需返修部分，采用隔热装置予以保护。

7.1.3在返修过程中，无论是解焊还是焊接过程，采用热风返修时，要求焊点峰值温度小于235℃，整个过程控制在60s～80s内。

7.1.4采用手工铬铁返修时，用铬铁头直接加热焊盘的方法，铬铁头空载温度设置在340±10℃，可根据需要调整，整个操作过程控制在3s～5s内。

7.1.5在返修过程中严禁铬铁加热头直接接触元器件的封装体和焊端。

修焊工艺

修焊流程图1如下：

修焊方法

手工解焊方法

手工解焊方法见表1：

| 序号 | 解焊方法 | 操作步骤 | 注意事项 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分点解焊 | 用烙铁融化一端焊点，同时用镊子拔出该端引线，然后用同样方法解焊一端引线。 | 如果引线已经打弯卧焊，必须先拉直，烙铁头与焊点的接触时间一般不超过10s | 只有两个焊点且焊点之间的距离较大，如水平安装的阻容元件 |
| 2 | 集中解焊 | 用烙铁同时交替加热几个焊点，待焊料融化后，一次拔出元件引线即可 | 如果引线已经打弯卧焊，必须先拉直，操作时加热要迅速，动作要快 | 只有两个或三个焊点且焊点之间的距离较小，如晶体三极管和直立安装阻容元件 |
| 3 | 吸锡线解焊 | 将浸满焊剂的吸锡线放在焊点上，然后用烙铁加热，熔化的焊料即被吸焊线吸取，再拔下元件即可 | 选择与焊点大小相适合的吸锡线，加热时，烙铁不能用大力往下压，不可重复使用。 | 单面板和非金属化双面板上的元件，以及导电铜箔上的多余焊料 |

表1（续）

| 序号 | 解焊方法 | 操作步骤 | 注意事项 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 解焊器解焊 | 将元件装在夹具上，然后将引线焊点浸到锡槽中，待焊料熔化后， 就可靠弹力自行拔出元件 | 元件要装正，对准锡槽，加热要均匀 | 可拆除DID元件，并且也可以焊接DIP元件 |
| 5 | 吸锡器解焊 | 将吸锡嘴放在焊点上加热，然后启动开关，吸取熔化的焊料，再拔下元件即可 | 吸锡嘴要与焊点的大小相适合，一次抽不净，可以并且只能重复两次操作，及时清除储锡罐中吸进的锡料 | 可拆除PC板上的任何元件，主要用于IC的解焊 |
| 6 | 专用烙铁解焊 | 将开有矩形或环形锡槽的专用烙铁头放在焊点上加热，焊料熔化后，用起拔器拔下元件即可 | 要均匀加热焊点，防止产生过热现象，不可强拉元件 | 可拆除DIP元件，主要用于IC的解焊 |
| 7 | 剪断引线解焊 | 用斜口钳齐者焊点根部剪断引线，再用烙铁加热焊点，然后用镊子来处理残留引线。 | 剪断引线时，不可损坏焊盘和元件 | 元器件引线或导线都有重焊的余量或拆下的元件可以报废处理 |
| 8 | 搭焊点解焊 | 用烙铁加热焊点，待焊料熔化后，挪开引线或导线即可 | 拆扁平封装元件时，应采用跳解焊的方法，以防止产生过热 | 可拆除搭焊接的导线和扁平封装的元件 |
| 9 | 钩焊点解焊 | 用烙铁熔化焊点，然后撬开导线，再抽出导线即可 | 烙铁头应放在焊点下面，以便焊料流向烙铁头，应按钩绕方法撬开，不可用力过大。 | 可拆除钩绕在一起的导线焊接点 |

波峰修焊机的修焊方法

启动电源开关、加热至焊料溶化、并控制在设定的焊接温度（数字显示）上，将印制板的焊接面朝下，利用光点指示器使待拆件（对待拆件周围的其他焊盘要用耐温胶贴好，以保持整个印制板的清洁）与波峰喷口对中、安稳，启动波峰，给待拆件焊点加热，待焊点溶化后取下元件，随后，将新的元件顺手插到印制板上的相应位置（元件已涂覆助焊剂）持续3秒后波峰落下，焊点冷凝后取下印制板。

返修工作站的修焊方法

开启电源，让返修工作站处于工作状态，将印制板放在返修工作站的返修区，需拆元件置于加热头（热风或红外）的下方，启动解焊程序，加热头按照设定的温度曲线对元件及焊点加热，待焊点熔化后取下元件。

将拆下元件的印制板取下，用烙铁及吸锡线清理干净印制板焊盘上的残留焊锡，沾取焊剂清洗焊盘，然后在焊盘上手工印刷焊锡膏，再将印制板放在返修工作站的返修区，返修元件焊盘置于加热头（热风或红外）的下方。

将需更换的贴装元件（如BGA)放在元件拾放头上，光学系统将印制板上的焊盘和元件焊脚成像在液晶屏的同一幅画面上，通过调整印制板的X-Y位置及旋转元件的角度，使印制板上焊盘及元件引脚在液晶屏上的位置重合，退出光学系统，向下调整元件位置使元件贴放在印制板的焊盘上；启动焊接程序，加热头按照设定的温度曲线对元件及焊盘加热，待焊膏熔化后自动停止加热，并吹冷风，使元件凝固；取下印制板，修焊过程结束。

不良焊接点的修焊方法

若焊接点出现焊料不足或焊料过多，桥接、拉尖、针孔、弱润湿、冷焊和焊点扰动等现象，只需在焊接点上涂上焊剂将焊料重新加热，并使其重新润湿即可。

对具有连接器的印制电路板的修焊方法

维修时注意对连接器本体保护，防止烙铁对器件的损坏，维修时尽可能不用或少用助焊剂，必须完全避免助焊剂爬上引脚上部的器件金手指处，维修后清洗时注意用无纺布沾少许洗板水清洗管脚，不可使用毛刷清洗，清洗时注意不可将洗板水渗到器件金手指处，清洗完后必须用显微镜检查整个器件，并重点检查器件有无助焊剂残留（重点是连接器的金手指处）。

焊点检验

焊点检验标准

外观

焊点外观光洁、平滑、均匀、无气泡、无针孔等缺陷、不允许有虚焊和漏焊。

焊锡要适量，焊点要略显露引线轮廓，引线露出焊点高度为0.5mm～1mm。

焊点要求

焊点的润湿角一般小于30°，焊点大小和焊盘相当。

检验

目测

用3倍～5倍放大镜进行目测，检查内容如下：

漏焊、错焊、虚焊；

焊点的润湿角；

焊点的锡量和光泽；

焊接部位的热损伤；

焊剂的残留物及其它多余物。

拨动检查

若在目测中发现有可疑现象可用镊子轻轻拨动焊接部位进行确认，检查内容如下：

导线或元件引线与焊料有无脱离、拨出；

引线或导线根部是否有伤；

焊料和焊盘是否剥离。

X射线检测

由于BGA的焊点在BGA元件的下方，用目测看不到焊接状况，需要用x射线检测仪来检测 BGA返修后的焊接情况。

测试

对修焊好的印制板组装件应进行测试、测试合格后再进行局部清洗。

清洗

对于重新焊接的焊接点，用清洗液进行清洗，以便除去残留的焊剂及其它杂质。

手工清洗时，用镊子夹着蘸有清洗液的小块海绵或棉纱，沿着焊接点的周围擦洗，为了防止向四周扩散，清洗液不要蘸得过多，以不饱和为宜，清洗动作要轻，要沿着焊接点有顺序地擦洗，不要横竖乱擦，当海绵粘满了焊剂残留物时要及时更换。

一般应在清洗后涂保护膜。

_________________________________